Część nr 1 - Kardiomonitor modułowy 19” – szt. 2 wraz z centralą monitorującą – 1 szt.

| LP | PARAMETRY GRANICZNE | WARUNEK WYMAGALNY | OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kardiomonitor modułowy – 2 szt. | TAK |  |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1000x750 pikseli) wraz z wyjmowanymi niezależnymi modułami w jednej, wspólnej obudowie. Obudowa wyposażona w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK |  |
| 2 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez powodujących hałas wentylatorów) | TAK |  |
| 3 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, akumulatorem i z wymaganymi 3 wyjmowanymi niezależnymi modułami - poniżej 7 kg | TAK |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 5 fal dynamicznych na wybranym ekranie (tj. min. 3 odprowadzeń ekg – I, II, III, – z kabla 3 żyłowego, fali oddechu metodą reograficzną i fali pletyzmograficznej) | TAK |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego wyświetlania 9 fal dynamicznych na wybranym ekranie (tj. 7 odprowadzeń ekg – I, II, III, aVr, aVl, aVf, Vn – z kabla 5 żyłowego, fali oddechu metodą reograficzną i fali pletyzmograficznej) | TAK |  |
| 6 | Trendy z min. 240 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h | TAK |  |
| 7 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy Możliwość zablokowania przez użytkownika reakcji ekranu na dotyk podczas transportu i czyszczenia | TAK |  |
| 8 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 9 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 10 | W każdym z min. 300 zdarzeń zapis wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie 3 różnych fal dynamicznych (tj. fali EKG, fali pletyzmograficznej i fali oddechu metodą impedancyjną) | TAK |  |
| 11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie 9 fal dynamicznych (tj. 7 odprowadzeń ekg, fali oddechu metodą reograficzną i fali pletyzmograficznej) z okresu min. 120 h | TAK |  |
| 12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 15 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych parametrów i zmiany ich kolorów | TAK |  |
| 13 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 14 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj. wszystkich wartości cyfrowych z min. 240 godzin monitorowania oraz 9 fal dynamicznych z min. 120 godzin monitorowania) na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki, klawiatury) Możliwość użycia złącz USB do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 16 | Niezależny, wyjmowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp (w każdym kardiomonitorze) - możliwość monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego i jednocześnie 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza QT i QTc - analiza co najmniej 20 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: 1 kompletny kabel EKG 3 żyłowy - dodatkowe wyposażenie do 2 kardiomonitorów: tylko 1 kompletny kabel EKG 5 żyłowy | TAK |  |
| 17 | Niezależny, wyjmowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax (w każdym kardiomonitorze) - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie - wyposażenie do modułu: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec | TAK |  |
| 18 | Niezależny, wyjmowany moduł nieinwazyjnego ciśnienia (w każdym kardiomonitorze) - zakres pomiarowy: min. 15-250 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawienia górnego zakresu pompowania przez użytkownika w celu skrócenia czasu pomiaru - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - szybki dostęp do min. 200 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: uniwersalny wężyk z szybkozłączkami i 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych (rozmiar M i L) | TAK |  |
| 19 | Kalkulator leków z tabelą rozcieńczeń i możliwością edytowania listy leków | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora min. o kapnometrię, saturację dualną, temperaturę, inwazyjny pomiar ciśnienia, analizator gazów anestetycznych, rzut serca metodą termodylucji, rzut serca metodą kardiografii impedancyjnej, funkcję przywoływania pielęgniarki, NMT, BIS, EEG | TAK |  |
| 21 | Dla każdego kardiomonitora uchwyt ścienny z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| II | Centrala monitorująca – 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Możliwość współpracy z min. 8 kardiomonitorami | TAK |  |
| 23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 24 cali (rozdzielczość min. 1900x1000 pikseli). Hardware centrali wraz z ekranem w jednej, wspólnej obudowie. | TAK |  |
| 24 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK |  |
| 25 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 | TAK |  |
| 26 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | TAK |  |
| 27 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK |  |
| 28 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 240 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 240 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 godz. | TAK |  |
| 29 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK |  |
| 30 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali, możliwość włączenia pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego w monitorach z pozycji centrali | TAK |  |
| 31 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |
| 32 | Przewodowa łączność centrali z kardiomonitorami | TAK |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy centrali o komunikację z nadajnikami telemetrycznymi ekg | TAK |  |

| .............................. , dnia ………… ______________________________________ |  | ………............................................................ (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) |
| --- | --- | --- |