Część nr 2 - Defibrylator kliniczny – 1 szt.

| LP | PARAMETRY GRANICZNE | WARUNEK WYMAGALNY | OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 2 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 3 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |
| 4 | Energia dostępna na min. 24 poziomach licząc od energii minimalnej do oferowanej energii maksymalnej | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej < 9 sek. (tak z zasilania sieciowego jak i akumulatorowego) | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci | TAK |  |
| 7 | Defibrylacja w trybie półautomatycznym (AED) z funkcją metronomu Wyposażenie: 2 komplety elektrod naklejanych do defibrylacji | TAK |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja). Możliwość wykonania kardiowersji z samych elektrod ekg np. w przypadku uszkodzenia lub braku kabla ekg | TAK |  |
| 9 | Ekran monitora: kolorowy, przekątna ekranu min. 6,5 cala w technologii LCD TFT z aktywną matrycą o rozdzielczości min. 480 x 320 pikseli | TAK |  |
| 10 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz jak również z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 100-minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Możliwość nieograniczonego czasem monitorowania i wykonania dowolnej liczby defibrylacji z zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 11 | Waga samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, AED, EKG/Resp, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7 kg | TAK |  |
| 12 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości min. 50 mm Możliwość jednoczesnego wydruku min. 3 odprowadzeń ekg z kabla 3 żyłowego Możliwość jednoczesnego wydruku min. 2 różnych fal dynamicznych (tj. min. wybranego odprowadzenia ekg i krzywej oddechu) | TAK |  |
| 13 | EKG Zakres pomiaru HR min. od 15 do 300 u./min. Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację min. 3 odprowadzeń EKG (I, II, III) Min. 8 wartości wzmocnienia dla 1mV Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych HR i ich dowolnej zmiany Wyposażenie wymagane: kabel ekg 3 żyłowy | TAK |  |
| 14 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min z prezentacją krzywej oddechu oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 sekund. Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych dla częstości oddechu i dla bezdechu i ich dowolnej zmiany | TAK |  |
| 15 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie min. 4 fal tj. min. 3 fal ekg (I, II i III odprowadzenie) i krzywej oddechu metodą impedancyjną z ostatnich min. 12 godzin monitorowania oraz min. 1000 zdarzeń. Defibrylator z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 16 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów | TAK |  |
| 17 | Możliwość rozbudowany min. o pomiar stymulacji, saturacji, nieinwazyjnego ciśnienia i EKG 12-odprowadzeniowego | TAK |  |
| 18 | Funkcja autotestu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotestu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. | TAK |  |

| .............................. , dnia ………… ______________________________________ |  | ………............................................................ (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) |
| --- | --- | --- |